文件编号：DC-PF02-DD-003

版       本：A

一次性使用脉冲电场消融导管

风险管理报告

目录

1.	目的	2

2.	范围	2

3.	产品概述	2

4.	人员职责权限分配	2

5.	风险评价标准	3

6.	危害识别及管理	4

7.	综合剩余风险的可接受性评价	4

8.	生产和生产后风险管理活动方法	5

9.	风险管理结论	5

10.	修订记录	5

目的

对产品在设计、工程转换和生产过程中的风险管理活动进行总结，包括确认风险管理计划的完成情况，剩余风险的评估和结论，确认生产和生产后信息的收集和风险管理活动的开展。

范围

本文件适用于一次性使用脉冲电场消融导管产品从初始概念到最终停用和处置的所有阶段。

产品概述

3.1  产品预期用途

本脉冲电场消融（PFA）导管是为心脏组织消融而设计的，专注于心房颤动(AF)的治疗。

3.2 产品示意图

3.3 产品描述

一次性使用脉冲电场消融导管套件包含：一次性使用脉冲电场消融导管和导管尾线。一次性使用脉冲电场消融导管型号为：PF02251050，采用吸塑盒、特卫强袋独立包装，以无菌状态销售，一次性使用，且仅供在同一手术中单个患者使用。导管尾线型号为：PF022000，采用特卫强袋独立包装，以无菌状态销售，重复使用。

人员职责权限分配

| 职位/岗位 | 姓名 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 研发经理 | 许虎 | 建立风险管理小组，制定风险管理计划，指导和协调风险管理活动，负责风险管理文档的评审与批准。 |
| 质量工程师 | 孙娓娓 | 风险管理评审的主导者。参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 工艺工程师 | 吴时锋 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档 |
| 注册 | 张勤 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档 |

风险评价标准

5.1 危害严重度水平

| 等级 level | 通用术语 General Terms | 可能的描述 Possible description |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可忽略 Negligible | 不便或暂时不适 Inconvenience or temporary discomfort |
| 2 | 轻度 Mild | 导致不要求专业医疗介入人的暂时伤害或损伤 Causing temporary injury or impairment that does not require professional medical intervention |
| 3 | 严重 Severe | 导致要求专业医疗介入人的伤害或损伤 Causing injury or impairment of a person requiring professional medical intervention |
| 4 | 危重的 Critically severe | 导致永久性损伤或危及生命的伤害 Causing permanent damage or life-threatening injury |
| 5 | 灾难性的 Catastrophic | 导致患者死亡 Fatal |

5.2 危害发生的概率等级

| 等级 level | 通用术语 General Terms | 概率范围示例 Example of Probability Range |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非常少Less likely | ＜10-6 |
| 2 | 很少Rarely | ＜10-5和≥10-6 |
| 3 | 偶然Occasionally | ＜10-4和≥10-5 |
| 4 | 有时Sometimes | ＜10-3和≥10-4 |
| 5 | 经常Often | ≥10-3 |

5.3风险可接受性评价准则

| 风险Risk |  | 损害严重度的等级 Severity rating |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可忽略 Negligible | 轻度 Mild | 严重 Severe | 危重的 Critically severe | 灾难性 Catastrophic |
| 损害发生概率等级 Occurrence rating | 经常 Often | ▽ |  |  |  |  |
|  | 有时 Sometimes |  | ▽ |  |  |  |
|  | 偶然 Occasionally |  | ▽ | ▽ |  |  |
|  | 很少 Rarely |  |  | ▽ | ▽ |  |
|  | 非常少 Less likely |  |  |  |  | ▽ |
| 备注： —不可接受的风险；▽—进一步降低风险的研究；—可接受的风险。 Remark: ×-unacceptable risk; ▽- requiring researches to further reduce the risk; √-acceptable risk. |  |  |  |  |  |  |

说明：

：P*S＜5，可接受的风险。若存在能进一步降低风险的可能性，则应列出建议的纠正/预防措施计划。

▽：5≤P*S＜10，合理可降低（ALARP）的风险。若存在能进一步降低风险的可能性，则应列出建议的纠正/预防措施计划。

：P*S≥10，不可接受的风险。必须予以关注并列出建议的纠正/预防措施计划。

危害识别及管理

6.1安全特征问题清单

| 问题内容 | 特征判定 | 可能的危险（源） | 危险（源）标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.1医疗器械预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ | 使用说明书中说明产品预期用于治疗药物效果不佳或药物不能耐受的症状性阵发性房颤。经房间隔穿刺将一次性使用脉冲电场消融导管由血管送到左心房进行治疗 | 标记危险（源） | H1 |
| C2.2医疗器械是否预期植入？ | 否（介入时间小于30天，通常介入时间小于24h） | / | / |
| C2.3医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？ | 是，导管主体与治疗端预期与患者组织与血液进行接触，属于侵入式治疗 | 生物相容性危险（源） | H2 |
|  | 导管主体与患者组织与血液进行接触 导管具有手柄，手柄表面预期与医生及其他操作人员进行接触 | 电磁能危险（源） | H3 |
|  | 导管电极与患者目标组织接触，接触过程中5-40次消融，单次消融时长约1s，消融过程中可能导致电极温度过高，造成患者不必要的损伤 | 热能危险（源） | H18 |
|  | 导管电极与患者目标组织接触消融，过度消融可能造成非预期伤害。 | 标记危险（源） | H19 |
| C2.4在医疗器械中利用何种材料或组分，或与医疗器械共同使用或与其接触？ | 导管电极采用黄金材料，主体管材包括pebax材料，其他与人体直接/间接接触材料包括304、PTFE以及尼龙。导管预期与调弯鞘器械配合使用。 | 生物相容性危险（源） | H2 |
| C2.5是否有能量给与患者或者身上获取 | 一次性使用脉冲电场消融导管与脉冲电场消融仪配合使用， 由脉冲场消融仪通过导管电极向患者输出双极性高压脉冲 | 电磁能危险（源） | H4 |
| C2.6是否有物质提供给患者或者从患者身上提取？ | 否（器械不具有活检功能，不会从患者身上提取物质） | / | / |
| C2.7医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液\血或移植？ | 否（本器械为一次性使用） | / | / |
| C2.8医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其他微生物控制方法灭菌？ | 一次性使用脉冲电场消融导管为无菌包装，由制造商委外进行环氧乙烷灭菌，货架有效期为3年 | 化学危险（源） | H5 |
|  | 导管尾线可预期由使用者进行高温蒸汽重复灭菌，重复灭菌可能影响产品性能。 | 功能危险（源） | H21 |
|  | 导管尾线高温蒸汽重复灭菌次数上限50次 | 标记危险（源） | H22 |
| C2.9医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ | 否（本器械不适合常规清洁和消毒） | / | / |
| C2.10医疗器械是否预期改善患者的环境？ | 否（器械本身不具备改善患者环境的功能） | / | / |
| C2.11是否进行测量 | 否（器械本身不具备测量功能） | / | / |
| C2.12医疗器械是否进行分析处理？ | 否（器械本身不具备分析处理功能） | / | / |
| C2.13医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ | 是，需与本公司生产的脉冲电场消融仪配合使用。 | 标记危险（源） | H6 |
| C2.14是否有不希望的能量或物质输出？ | 一次性使用脉冲电场消融导管为无菌产品，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量超标。 | 化学危险（源） | H7 |
| C2.15医疗器械是否对环境影响敏感？ | 一次性使用脉冲电场消融导管为无菌产品，对运输和储存环境要求敏感。储存于清洁、干燥、遮光的室内，切勿挤压。 温度：-20℃～60℃； 相对湿度：不超过80%RH； | 标记危险（源） | H8 |
|  | 一次性使用脉冲电场消融导管只能在无菌环境下拆包 | 标记危险（源） | H20 |
| C2.16医疗器械是否影响环境？ | 是，可能存在电磁干扰影响其他设备。 | 电磁能危险（源） | H23 |
| C2.17医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ | 一次性使用脉冲电场消融导管具有附件导管尾线 | 功能危险（源） | H9 |
| C2.18是否需要维护和校准？ | 否。本产品为一次性使用，不需要专门的维护和校准。 | / | / |
| C2.19医疗器械是否有软件？ | 否。（器械本身不具备相关足以加载、运行、操作软件的电子、集成电路） | / | / |
| C2.20医疗器械是否有存储寿命限制？ | 一次性使用脉冲电场消融导管货架有效期3年 | 标记危险（源） | H10 |
| C2.21是否有延时或长期使用效应？ | 否。本产品为一次性使用。 | / | / |
| C2.22医疗器械承受何种机械力？ | 导管手术期间受使用者为送达以及更换治疗位置的需求所给予的外力 | 机械能危险（源） | H11 |
| C2.23什么决定医疗器械的使用寿命？ | 一次性使用脉冲电场消融导管为一次性使用，灭菌有效期为3年。 | 标记危险（源） | H10 |
| C2.24医疗器械是否一次性使用？ | 是，一次性使用脉冲电场消融导管为一次性使用，不可二次灭菌 | 标记危险（源） | H12 |
| C2.25医疗器械是否需要安全的退出运行或处置？ | 是，一次性使用脉冲电场消融导管由用户按照医疗废弃物进行处理 | 生物学危险（源） | H13 |
| C2.26医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ | 用户在使用一次性使用脉冲电场消融导管前应仔细阅读使用说明书中的使用说明 | 标记危险（源） | H14 |
| C2.27如何提供安全使用信息？ | 使用说明书及产品标签上提供安全使用信息 | 标记危险（源） | H15 |
| C2.28是否需要建立或引入新的制造过程？ | 否（一次性使用脉冲电场消融导管所有原材料工艺、清洗工艺、装配工艺及包材工艺等，均为常见制造过程，无新制造过程引入） | / | / |
| C2.29医疗器械的成功使用，是否关键取决于人为因素，例如用户界面？ | 否（器械本身不具备相关足以加载、运行、操作用户界面的电子、集成电路） | / | / |
| C2.29.1用户界面设计特性是否可能促成使用错误？ | 否（C2.29中已说明不包含用户界面） | / | / |
| C2.29.2医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ | 否（器械使用环境为临床手术室，手术室环境稳定且可控） | / | / |
| C2.29.3医疗器械是否有连接部分或附件？ | 具有附件导管尾线 | 标记危险（源） | H16 |
| C2.29.4医疗器械是否有控制接口？ | 否（一次性使用脉冲电场消融导管仅有一个接口，该接口连接导管尾线）。 | / | / |
| C2.29.5医疗器械是否显示信息？ | 否（器械本身不具备相关足以现实信息的用户界面） | / | / |
| C2.29.6医疗器械是否由菜单控制？ | 否（器械本身不具备相关足以现实信息的用户界面） | / | / |
| C2.29.7医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ | 否（器械本身设计参数来源于具有统计学意义的人体生理数据） | / | / |
| C2.29.8用户界面能否用于启动未经允许的操作？ | 否（C2.29中已说明不包含用户界面） | / | / |
| C2.30医疗器械是否使用报警系统？ | 否（器械本身不具备报警系统） | / | / |
| C2.31医疗器械可能以什么方式被故意的误用？ | 一次性使用脉冲电场消融导管具有附件导管尾线，不可与其他线缆配合使用。 | 标记危险（源） | H16 |
| C2.32医疗器械是否保存患者的关键护理数据？ | 否（器械本身不具备相关足以运行、存储的电子、集成电路） | / | / |
| C2.33医疗器械是否预期为移动式或便携式？ | 导管手柄壳体松动或者插头松动 | 机械能风险（源） | H17 |
| C2.34医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ | 否，设备不用于生命维持或生命支持，设备失效或故障情况下不会导致不可接受的风险（死亡或严重受伤）。 | / | / |

6.2初始危害分析（PHA）

| 危险（源）类型 | 危险（源）编号 | 问题编号 | 可预见的事件序列 | 危险情况 | 产生的危害 | 初始风险控制方案分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标记危险（源） | H1 | C2.1 | 使用说明书中操作步骤不完全，未清晰指出适用范围。 | 用户错误使用一次性使用脉冲电场消融导管。 | 对患者造成非预期的伤害。 | 在使用说明书中明确一次性使用脉冲电场消融导管的使用说明及适用范围。 |
| 生物相容性危险（源） | H2 | C2.3 C2.4 | 一次性使用脉冲电场消融导管材料含有生物毒性 | 导管与患者组织血液接触，经皮介入时长约为30~60分钟 | 患者致敏，急性毒性或发热 | 参照相应医疗行业标准使用临床已安全使用的材料； 要求原材料供应商提供生物相容性检测报告； 企业对一次性使用脉冲电场消融导管进行生物相容性试验 |
| 电磁能危险（源） | H3 | C2.3 | 导管和导管尾线可能存在电气安全风险 | 手柄以及尾线与医生预期接触 导管与患者预期接触 | 对接触人员造成非预期的伤害 | 对导管进行电气性能测试，满足GB9706.1及GB9706.202中相关要求 |
| 电磁能危险（源） | H4 | C2.5 | 一次性使用脉冲电场消融导管输出非预期的能量 | 一次性使用脉冲电场消融导管与脉冲电场消融仪配合使用，向患者输出双极性高压脉冲 | 患者受到非预期的伤害或产生其他并发症 | 对导管进行电气性能测试，满足GB9706.1及GB9706.202中相关要求 |
| 化学危险（源） | H5 | C2.8 | 灭菌未完全，不能保证无菌状态； 灭菌后环氧乙烷残留量超标； 包装内部遭受外部细菌、杂质颗粒污染 | 残余环氧乙烷手术时融入血液； 无菌包装不慎破损 | 患者细菌感染或中毒 | 制造商按要求进行环氧乙烷灭菌验证，环氧乙烷解析确认，确保符合无菌及环氧乙烷残留的要求； 对一次性使用脉冲电场消融导管进行无菌及环氧乙烷残留检测；包装设计为初包装、中包装、外包装三层，并采用牢固密封的材料作为初包装包材 |
| 标记危险（源） | H6 | C2.13 | 一次性使用脉冲电场导管只能和脉冲电场消融仪配合使用，使用说明书中适用范围未识别到。 | 用户错误使用一次性使用脉冲电场消融导管，和其他设备配合使用致使异常输出。 | 对患者造成非预期的伤害。 | 在使用说明书中明确一次性使用脉冲电场消融导管的适用范围。 |
| 化学危险（源） | H7 | C2.14 | 一次性使用脉冲电场消融导管为无菌产品，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量仍然超标 | 环氧乙烷残留量手术时融入血液 | 患者细菌感染或中毒； | 制造商按要求进行环氧乙烷解析确认，确保符合无菌及环氧乙烷残留的要求； 对一次性使用脉冲电场消融导管进行无菌及环氧乙烷残留检测； |
| 标记危险（源） | H8 | C2.15 | 一次性使用脉冲电场消融导管储存在湿度过高，不遮光，室外等环境加速产品老化，无菌不能得到保证 | 老化及无菌不能保证的产品用于治疗患者 | 由于存储环境不符合要求，一次性使用脉冲电场消融导管的无菌情况和使用寿命受到影响，在给患者治疗的过程中，对患者造成伤害。 | 在说明书和产品包装标签上面专门对存储温湿度进行说明。 |
| 功能危险（源） | H9 | C2.17 C2.34 | 用户使用其他非制造商提供的治疗设备 | 由于导管与设备不兼容导致异常的输出 | 患者受到非预期的伤害或影响治疗 | 使用说明书中警告一次性使用脉冲电场消融导管只能和本公司研发产品脉冲电场消融仪使用 |
| 标记危险（源） | H10 | C2.20 C2.23 | 产品过期无法辨识 | 用户不清楚一次性导管的有效期，产品过期后用户仍继续使用 | 患者受到伤害或细菌感染 | 在产品说明书中规定一次性使用脉冲电场消融导管的货架有效期； 在产品标签上标识一次性使用脉冲电场消融导管的货架有效期 |
| 机械能危险（源） | H11 | C2.22 | 导管破损 手柄损坏 | 导管输送过程受到外力导致导管损坏，对患者组织造成非预期伤害 手柄插拔尾线不当导致插头松动 | 患者受到伤害 手术无法进行 | 导管各部位连接强度满足设计输入要求； 导管过鞘疲劳测试满足设计输入要求； 导管及导管尾线插拔疲劳测试满足设计输入要求。 |
| 标记危险（源） | H12 | C2.24 | 患者细菌感染，引起并发症； 一次性使用脉冲电场消融导管可能被多次使用或用于不同患者 | 用户重复使用一次性使用脉冲电场消融导管 | 患者交叉感染，受到伤害 | 使用说明书中警告仅可一次性使用，严禁重复使用； 外包装上进行灭菌标识，不得二次使用的标识； 说明书中警示，如发现有脏污或包装袋破损禁止使用 |
| 生物学危险（源） | H13 | C2.25 | 用户随意丢弃使用过的一次性使用脉冲电场消融导管 | 未防护的其他人员接触废弃一次性使用脉冲电场消融导管 | 环境污染、交叉感染 | 在使用说明书中专门说明一次性使用脉冲电场消融导管不得随意废弃，应符合当地法律法规 |
| 标记危险（源） | H14 | C2.26 | 用户不熟悉产品使用方式即对产品进行操作 | 一次性使用脉冲电场消融导管被不正确的使用 | 无效治疗或患者受到伤害 | 在使用说明书中详细描述产品的操作步骤与方法； 在使用说明书中提示：使用前需阅读使用说明书； 在产品标签上标注：使用前请阅读使用说明书 |
| 标记危险（源） | H15 | C2.27 | 用户未注意看安全使用信息 | 用户不正确的使用导管 | 患者受到伤害 | 采用法规及各类标准的要求，在使用说明书中完善安全使用信息； 在使用说明书中进行提示：使用前需阅读使用说明书； 在标签上进行“使用前请阅读使用说明书”的标识 |
| 标记危险（源） | H16 | C2.29.3 C2.31 | 未正确连接/使用 | 用户不正确的连接/使用 | 接触不良或无法输出能量 | 说明书中提示不可与其他连接线缆配合使用 |
| 机械能危险（源） | H17 | C2.33 | 导管手柄不牢固 | 手术过程导管手柄松动或插头松动处出现松动 | 手术中断，更换导管 | 导管及导管尾线插拔疲劳测试满足设计输入要求 |
| 热能危险（源） | H18 | C2.3 | 同一位置连续消融，可能造成热损伤 | 手术中，多次同一位置连续消融 | 组织烫伤，造成不必要损伤 | 进行动物实验，确认合适的治疗参数，避免过度消融造成可能的热损伤。 |
| 标记危险（源） | H19 | C2.3 | 使用说明书中未提示确保预期治疗效果的情况下，尽量选择较低的输出能量进行治疗，过度的能量释放可能造成非预期伤害。 | 医生过度消融 | 患者非预期伤害 | 使用说明书中提示确保预期治疗效果的情况下，尽量选择较低的输出能量进行治疗，过度的能量释放可能造成非预期伤害。 |
| 标记危险（源） | H20 | C2.15 | 在非无菌环境下过早拆包，产品不能保证无菌状态 | 带菌导管用于手术，与人体血液和组织直接接触 | 患者受到伤害或细菌感染 | 使用说明书中明确警告导管使用环境 |
| 功能危险（源） | H21 | C2.8 | 导管尾线性能损坏 | 超过重复灭菌次数 | 手术中断，更换导管尾线 | 导管尾线重复灭菌后确认产品性能不受影响 |
| 标记危险（源） | H22 | C2.8 | 使用说明书中未提示重复灭菌次数上限以及灭菌方式及参数 | 重复灭菌次数超过上限；灭菌方式及参数错误 | 无菌及产品性能无法保证 | 说明书中提示最大重复灭菌次数以及灭菌方式及建议灭菌参数。 |
| 电磁能危险（源） | H23 | C2.16 | 设备使用期间可能存在电磁干扰，影响其他设备或被其他设备影响 | 设备损坏 | 手术中断 | 进行EMS测试并通过 |

综合剩余风险的可接受性评价

| 危险（源） 编号 | 危险（源）类型 | 风险估计 |  |  | 采取控制措施 |  | 采取措施后风险估计 |  |  | 是否产生新的风险 （若是，评价新风险） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严重度 | 概率 | 风险水平 | （初始）措施计划 | 实施验证 | 严重度 | 概率 | 风险水平 |  |
| H1 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中明确一次性使用脉冲电场消融导管的适用范围。 | 在一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中适用范围中对适用范围做出了规定 | 2 | 1 |  | 否 |
| H2 | 生物相容性危险（源） | 5 | 3 |  | 参照相应医疗行业标准使用临床已安全使用的材料； 要求原材料供应商提供生物相容性检测报告； 企业对一次性使用脉冲电场消融导管进行生物相容性试验 | 一次性使用脉冲电场消融导管与人体直接/间接接触材料均采用在临床上经过大量应用的材料，供应商提供了原材料的生物相容性报告； 企业对一次性使用脉冲电场消融导管进行了生物相容性评价并做了相应试验，见生物相容性报告 | 5 | 1 | ▽ | 否 |
| H3 | 电磁能危险（源） | 5 | 3 |  | 对导管及尾线进行电气性能测试，满足GB9706.1中相关要求 | 企业对一次性使用脉冲电场消融导管及尾线进行电气性能测试，严格按GB9706.1及 GB9706.202中要求保证电气安全相关要求，见设计验证报告及型检报告 | 5 | 1 | ▽ | 否 |
| H4 | 电磁能危险（源） | 5 | 3 |  | 对导管及尾线进行电气性能测试，满足GB9706.1中相关要求 | 企业对一次性使用脉冲电场消融导管及尾线进行电气性能测试，严格按GB9706.1及 GB9706.202中要求保证电气安全相关要求，见设计验证报告及型检报告 | 5 | 1 | ▽ | 否 |
| H5 | 化学危险（源） | 4 | 3 |  | 制造商按要求进行环氧乙烷灭菌验证，环氧乙烷解析确认，确保符合无菌及环氧乙烷残留的要求； 一次性使用脉冲电场消融导管返厂后进行无菌及环氧乙烷残留检测； 一次性使用脉冲电场消融导管包装设计为初包装、中包装、外包装三层包装，并采用牢固密封的材料作为初包装包材 | 已对环氧乙烷灭菌进行验证，对环氧乙烷解析进行确认，见环氧乙烷灭菌验证报告及环氧乙烷解析确认报告； 企业已制定无菌检测及环氧乙烷残留检测操作规程，对其进行检验； 一次性使用脉冲电场消融导管已设计为三层包装，并按照GB/T 19633.1-2015和 GB/T 19633.2-2015进行包装完整性验证，并按照ASTM D4169-16对包装进行验证，可见相应测试报告 | 4 | 1 |  | 否 |
| H6 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中明确一次性使用脉冲电场消融导管的适用范围。 | 具体见一次性使用脉冲电场消融导管说明书适应症：只能和本公司研发产品脉冲电场消融仪使用 | 2 | 1 | A | 否 |
| H7 | 化学危险（源） | 4 | 3 |  | 制造商按要求进行环氧乙烷解析确认，确保符合无菌及环氧乙烷残留的要求； 对一次性使用脉冲电场消融导管进行无菌及环氧乙烷残留检测； | 制造商按要求进行环氧乙烷解析确认，确保符合无菌及环氧乙烷残留的要求；对一次性使用脉冲电场消融导管进行无菌及环氧乙烷残留检测；具体见设计开发验证阶段的环氧乙烷灭菌验证报告及环氧乙烷残留评价报告 | 4 | 1 |  | 否 |
| H8 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在说明书和产品包装标签上对存储温湿度进行说明。 | 具体见一次性使用脉冲电场消融导管说明书和产品包装标签文件。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H9 | 功能危险（源） | 3 | 3 | ▽ | 使用说明书中警告一次性使用导管只能和本公司研发产品脉冲电场消融仪使用 | 具体见一次性使用脉冲电场消融导管说明书适应症：只能和本公司研发产品脉冲电场消融仪使用 | 3 | 1 |  | 否 |
| H10 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在产品说明书中规定一次性使用脉冲电场消融导管的货架有效期； 在产品标签上标识一次性使用脉冲电场消融导管的货架有效期 | “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中已有灭菌有效期； 产品标签上已有一次性使用脉冲电场消融导管灭菌有效期，可见“产品包装标签” | 2 | 2 |  | 否 |
| H11 | 机械能危险（源） | 5 | 3 |  | 对导管各部分进行连接强度测试，对导管进行过鞘疲劳测试，对导管及导管尾线进行插拔疲劳测试，进行动物实验评价产品的可操作性。 | 导管各部位连接强度满足设计输入要求； 导管过鞘疲劳测试满足设计输入要求； 导管及导管尾线插拔疲劳测试满足设计输入要求； 进行动物实验验证产品可操作性。 见设计验证报告及动物实验报告。 | 5 | 1 | ▽ | 否 |
| H12 | 标记危险（源） | 5 | 2 |  | 使用说明书中警告仅可一次性使用，严禁重复使用； 一次性使用脉冲电场消融导管外包装上进行灭菌标识，不得二次使用的标识； 说明书中警示，如发现一次性使用脉冲电场消融导管有脏污或包装袋破损禁止使用 | “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中已有如下警示“一次性使用脉冲电场消融导管为一次性使用，严禁重复使用”，“一次性使用脉冲电场消融导管无菌包装，表面有异物脏污或破损严禁使用”； 一次性使用脉冲电场消融导管包装上已有如下标识“”，“” | 5 | 1 | ▽ | 否 |
| H13 | 生物学危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中专门说明一次性使用脉冲电场消融导管不得随意废弃，应符合当地法律法规 | “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中注意事项中已作出规定 | 2 | 1 |  | 否 |
| H14 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中详细描述产品的操作步骤与方法； 在使用说明书中提示：使用前需阅读使用说明书； 在产品标签上标注：使用前请阅读使用说明书 | “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中已详述操作方法； 说明书警示中已有如下内容“使用本产品前请阅读本使用说明书的全部内容”； 已给出如下标识 “” | 2 | 1 |  | 否 |
| H15 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 采用法规及各类标准的要求，在使用说明书中完善安全使用信息； 在使用说明书中进行提示：使用设备前需阅读使用说明书； 在设备标签上进行“使用前请阅读使用说明书”的标识 | 按照“医疗器械说明书和标签管理规定”及各类通用专用标准的要求，已完善说明书和标签的警告及注意提示信息； “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中已有如下内容“使用本产品前请阅读本使用说明书的全部内容”； 已给出如下标识 “” | 2 | 1 |  | 否 |
| H16 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中提示注意事项 | “一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中注意事项已提示，仅能与附件线缆导管尾线配合使用，采用其他线缆可能导致接触不良，无法正常使用。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H17 | 机械能危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 对导管及导管尾线进行插拔疲劳测试，对产品进行过程检验，过程检验项目包括插拔导管尾线。 | 过程检验项目包括插拔导管尾线(不需要)，对导管及导管尾线进行插拔疲劳测试，见设计验证报告。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H18 | 热能危险（源） | 4 | 3 | ▽ | 动物实验确定合适的消融参数及次数。 | 行动物实验确定合适的消融参数及次数，见预动物实验报告；进行医生培训。 | 4 | 1 |  | 否 |
| H19 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中提示注意事项 | 一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中注意事项已提示：尽量选择较低的输出能量进行治疗，过度的能量释放可能造成非预期伤害； | 2 | 1 |  | 否 |
| H20 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中提示警告 | 一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中警告已提示：导管是一次性使用的无菌医疗器械，使用前应检查无菌包装是否完好，禁止使用包装破损或受到污染的导管。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H21 | 功能危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 对连接尾线进行高温蒸汽重复灭菌后确认产品性能 | 对连接尾线进行高温蒸汽重复灭菌后检验物理及电气性能，满足 GB9706.1中相关要求，见设计验证报告。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H22 | 标记危险（源） | 2 | 3 | ▽ | 在使用说明书中提示注意事项 | 一次性使用脉冲电场消融导管使用说明书”中灭菌方式已写明最大灭菌次数和推荐灭菌参数。 | 2 | 1 |  | 否 |
| H23 | 电磁能危险（源） | 3 | 3 | ▽ | 进行EMC测试并通过 | 见型检报告。 | 3 | 1 |  | 否 |

1 对于生物学危害中的风险控制措施

1）一次性使用脉冲电场消融导管应一次性使用或专人专用，但在实际使用时，有可能被再次使用造成交叉感染的危害，为了防止其发生，在产品使用说明书的注意事项中加入警示语指出一次性使用脉冲电场消融导管应为一次性使用。

2）一次性使用脉冲电场消融导管直接和患者组织接触，其生物相容性应按照GB/T 16886系列标准，通过生物学评价试验来保证。

生产和生产后风险管理活动方法

参考《风险管理计划》第7章节。

风险管理结论

风险管理评审小组经过对一次性使用脉冲电场消融导管（型号PF02251050）评审，一致认为：

——风险管理计划已被适当地实施，完成了风险分析、评价、控制及各阶段的评审。

——综合剩余风险是可接受的，通过在产品设计和工艺过程上采取风险控制措施并实施，使得产品的剩余风险可接受。

——已规定了生产和生产后信息的获取方式及风险评审方式。

修订记录

| 版本 | 更改内容 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 初版 | 许虎 | 2022.1.21 |